| 编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 消解 | 试剂质保期 | 方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD高量程 | 5-10000mg/L（皿式、手持）， 5-15000 mg/L（管式） | ≤5% | 165℃，15分钟 | 配制后的液体试剂（以下相同）6个月 | 快速催化法（铬法） | HJ/T399-2007 |
| 2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃，15分钟 | 6个月 | 快速催化法（铬法） | HJ/T399-2007 |
| 3 | 高锰酸钾指数 （CODMn） | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃，13分钟 | 6个月 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
| 4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 无 | 6个月 | 纳氏比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总磷 | 0-24mg/L（皿式、手持）， 0-20mg/L（管式） | ≤5% | 120℃，30分钟 | 2个月 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |
| 6 | 总氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃，30分钟 | 2个月 | 过硫酸盐消解比色法 | 美国EPA认可 |
| 7 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 铬变酸分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
| 9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
| 10 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
| 11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L（皿式、手持） 0-10 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | 水与废水标准检测方法 |
| 12 | 六价铬 | 0-5mg/L（皿式、手持） 0-10 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 3个月 | 二苯碳酰二肼光度法 | GB7466-87 |
| 13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 无 | 无 | 铂-钴比色法 | GB11903-89 |
| 14 | 浊度 | 0-400NTU | ≤5% | 无 | 无 | 福尔马肼分光光度法 | GB13200-91 |
| 15 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 无 | 无 | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
| 16 | 硫酸盐 | 5-200mg/L（皿式、手持） 5-1000 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 3个月 | 分光光度比浊法 | 水与废水标准检测方法 |
| 17 | 硫化物 | 0-12 mg/L（皿式） 0-16 mg/L（手持） 0-15 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 3个月 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 |
| 18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 氟试剂分光光度法 | HJ488-2009 |
| 19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
| 20 | 磷酸盐 | 0-24 mg/L（皿式、手持）， 0-20mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 2个月 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |
| 21 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 无 | 6个月 | 四苯硼钠比浊法 | 企业标准 |
| 22 | 总铬 | 0-10mg/L（皿式、管式） 0-8 mg/L（手持） | ≤5% | 120℃，30分钟 | 2个月 | 高锰酸钾消解分光光度法 | GB7466-87 |
| 23 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
| 24 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
| 25 | 铜 | 0-50mg/L（皿式、管式） 0-40 mg/L（手持） | ≤5% | 无 | 3个月 | 双喹啉分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 26 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 |
| 27 | 锌 | 0-20mg/L（皿式、管式） 0-10 mg/L（手持） | ≤5% | 无 | 3个月 | 锌试剂分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 28 | 锰 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 高碘酸钾光度法 | GB11906-89 |
| 29 | 镁 | 0-20mg/L（皿式） 0-10mg/L（管式） 无手持式 | ±5% | 无 | 2个月 | 偶氮氯膦光度法 | 美国EPA认可 |
| 30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 无 | 2个月 | 偶氮氯膦光度法 | 美国EPA认可 |
| 31 | 镉 | 0-0.5mg/L 无手持式 | ≤5% | 无 | 2个月 | 镉试剂分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 32 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 无 | 无 | 玻璃电极法 | GB6920-1986 |
| 33 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 无 | 无 | 电极法 | 企业标准 |
| 34 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
| 35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 无 | 无 | 电化学探头法 | GB11913-1989 |
| 36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 无 | 无 | 电极法 | 企业标准 |
| 37 | 盐度 | 0~5% | ±0.05% （绝对误差） | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
| 38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
| 39 | 钴 | 0-5mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 |
| 40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | 靛蓝分光光度法 | GB/T5750.11-2006 |
| 41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 无 | 2个月 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ484-2009 |
| 42 | 挥发酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月/100次 | 安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
| 43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月/100次 | AHMT分光光度法 | GB/T5750-2006 |

备注：1.量程栏中没注明仪器种类的，为皿式、管式、手持式量程相同。

2.试剂质保期为配制后液体的时间，如果一种试剂全为粉末固体，那么配制前质保期为12个月；有固体和配制好的液体的以液体的质保期为使用期限；配制好液体的试剂质保期从出厂时间开始计算，客户自己配制试剂，质保期从试剂配制的时间开始计算。