M6-10C型全自动一体多参数水质检测仪性能参数

同时消解样品数量：≤ 12支；

消解温度控制范围：≤200℃，时间控制范围：≤999分钟，自动定时；

曲线参数：可设定100条测量曲线参数；

校   准：1-7点校正模式，自动校正曲线值；

时   钟：内置实时时钟，实时时钟月累积误差小于10秒；

记录存储：可存储10000次测定结果，数据断电不丢失；

打   印：自带打印机，随时打印测量结果；

通信方式：RS232，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析；

显   示：240*128大屏幕蓝色背光显示器，中文操作界面；

环境温度：（5 ~ 40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）；

外形尺寸：320*240*110mm；

工作电源：AC220V±10% / 50Hz。

| 测定指标 | 测定方法 | 根据标准 | 测定范围（超量程可稀释） | 测定误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD(高量程） | 快速消解法 | GB/T 32208-2015 | 0~10000mg/L | ≤±5% |
| COD（低量程） | 快速消解法 | GB/T 32208-2015 | 5~150mg/L | ≤±5% |
| CODMn | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 | 0~50mg/L量程（分段） | ≤±8% |
| 氨氮 | 纳氏比色法 | HJ535-2009 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% |
| 总磷 | 钼酸铵法 | GB·11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% |
| 总氮 | 过硫酸盐氧化法 | 美国EPA认可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% |
| 硝酸盐氮 | 铬变酸法 | 美国EPA认可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮化法 | GB7493-87 | 0~6mg/L | ≤±5% |
| 余氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% |
| 总氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% |
| 二氧化氯 | DPD法 | 《水与废水标准检测方法》改编 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼法 | GB7467-87 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% |
| 色度 | 分光光度法 | 《水与废水标准检测方法》 | 0~500Hazen | ≤±5% |
| 浊度 | 铂-钴比色法 | GB·13200-91 | 0~400NTU | ≤±5% |
| 悬浮物 | 分光光度法 | 企业标准 | 0~500mg/L | ≤±5% |
| 硫酸盐 | 浊度比色法 | 《水与废水标准检测方法》改编 | 0~200mg/L | ≤±5% |
| 氟化物 | 氟试剂法 | HJ488-2009 | 0~12mg/L | ≤±5% |
| 钡 | 四苯硼钠比浊法 | 企业标准 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5% |
| 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB1189-89 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% |
| 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% |
| PH值 | 电极法 | GB6920-1986 | 0~14PH | ≤0.01PH |
| 溶解氧 | 电极法 | GB 11913-1989 | 0~21mg/L | ±0.3mg/L |
| 总铬 | 高锰酸钾分光光度法 | GB7466-87 | 0.01~10mg/L | ≤±5% |
| 铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% |
| 亚铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% |
| 铜 | 双喹啉分光光度法 | 美国EPA认可 | 0.01~50mg/L | ≤±5% |
| 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | GB119-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% |
| 锌 | 锌试剂分光光度法 | 美国EPA认可 | 0.01~20mg/L | ≤±5% |
| 锰 | 高碘酸钾分光光度法 | GB11906-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% |
| 温度 | 电极法 | 企业标准 | -20.0℃~120.0℃ | ≤±0.5% |
| 电导率 | 电极法 | 企业标准 | 0~200mS/cm | ≤±1% |
| ORP | 电极法 | 企业标准 | -2000mV~2000mV | ±0.1% |