#### M6-10G型触控式多参数水质检测仪性能参数

Ø 测量指标：COD、氨氮、总磷、总氮等（根据用户需求自由组合）；

Ø 显示方式：彩色液晶触摸屏，中文操作界面；

Ø 比色方式：比色管（消解比色一体管）

Ø 曲线数量：可设定100条测量曲线参数；

Ø 校准模式：1-7点校正模式，自动校正曲线值；

Ø 记录存储：可存储30000次测定结果，数据断电不丢失；

Ø 打    印：自带热敏式打印机；

Ø 数据通讯：RS232+USB接口，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析；

Ø 环境温度：（5 ~ 40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）；

Ø 外形尺寸：300*220*120mm；

Ø 工作电源：AC220V±10% / 50Hz；

Ø 重量：2.8kg；

水质测定仪指标参数

| 编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 消解 | 试剂质保期 | 方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD高量程 | 5-10000mg/L（皿式、手持）， 5-15000 mg/L（管式） | ≤5% | 165℃，15分钟 | 配制后的液体试剂（以下相同）6个月 | 快速催化法（铬法） | HJ/T399-2007 |
| 2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃，15分钟 | 6个月 | 快速催化法（铬法） | HJ/T399-2007 |
| 3 | 高锰酸钾指数 （CODMn） | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃，13分钟 | 6个月 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
| 4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 无 | 6个月 | 纳氏比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总磷 | 0-24mg/L（皿式、手持）， 0-20mg/L（管式） | ≤5% | 120℃，30分钟 | 2个月 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |
| 6 | 总氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃，30分钟 | 2个月 | 过硫酸盐消解比色法 | 美国EPA认可 |
| 7 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 铬变酸分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
| 9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
| 10 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
| 11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L（皿式、手持） 0-10 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | 水与废水标准检测方法 |
| 12 | 六价铬 | 0-5mg/L（皿式、手持） 0-10 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 3个月 | 二苯碳酰二肼光度法 |  |
| 13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 无 | 无 | 铂-钴比色法 | GB11903-89 |
| 14 | 浊度 | 0-400NTU | ≤5% | 无 | 无 | 福尔马肼分光光度法 | GB13200-91 |
| 15 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 无 | 无 | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
| 16 | 硫酸盐 | 5-200mg/L（皿式、手持） 5-1000 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 3个月 | 分光光度比浊法 | 水与废水标准检测方法 |
| 17 | 硫化物 | 0-12 mg/L（皿式） 0-16 mg/L（手持） 0-15 mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 3个月 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 |
| 18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 氟试剂分光光度法 | HJ488-2009 |
| 19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
| 20 | 磷酸盐 | 0-24 mg/L（皿式、手持）， 0-20mg/L（管式） | ≤5% | 无 | 2个月 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |
| 21 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 无 | 6个月 | 四苯硼钠比浊法 | 企业标准 |
| 22 | 总铬 | 0-10mg/L（皿式、管式） 0-8 mg/L（手持） | ≤5% | 120℃，30分钟 | 2个月 | 高锰酸钾消解分光光度法 | GB7466-87 |
| 23 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
| 24 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
| 25 | 铜 | 0-50mg/L（皿式、管式） 0-40 mg/L（手持） | ≤5% | 无 | 3个月 | 双喹啉分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 26 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 |
| 27 | 锌 | 0-20mg/L（皿式、管式） 0-10 mg/L（手持） | ≤5% | 无 | 3个月 | 锌试剂分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 28 | 锰 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 高碘酸钾光度法 | GB11906-89 |
| 29 | 镁 | 0-20mg/L（皿式） 0-10mg/L（管式） 无手持式 | ±5% | 无 | 2个月 | 偶氮氯膦光度法 | 美国EPA认可 |
| 30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 无 | 2个月 | 偶氮氯膦光度法 | 美国EPA认可 |
| 31 | 镉 | 0-0.5mg/L 无手持式 | ≤5% | 无 | 2个月 | 镉试剂分光光度法 | 美国EPA认可 |
| 32 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 无 | 无 | 玻璃电极法 | GB6920-1986 |
| 33 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 无 | 无 | 电极法 | 企业标准 |
| 34 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
| 35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 无 | 无 | 电化学探头法 | GB11913-1989 |
| 36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 无 | 无 | 电极法 | 企业标准 |
| 37 | 盐度 | 0~5% | ±0.05% （误差） | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
| 38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |